- T100/T120/T140

- Zkoušečka napětí, spojitosti a rotace fáze

- Uživatelská příručka

Rev.1.0

- Před použitím přístroje pečlivě prostudujte tuto příručku

 2005 Blue Panther, s.r.o., Praha 4. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování a šíření této příručky nebo jejich částí bez souhlasu Blue Panther s.r.o. je

postižitelné dle platných zákonů ČR.

- Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

# Symboly uvedené v této příručce

VAROVÁNÍ se vyskytuje na místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezpečnosti uživatele.

Věnujte zvýšenou pozornost.

UPOZORNĚNÍ se vyskytuje na místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezvadné funkce

přístroje a tím předejít jeho poškození.

Zesílená nebo zdvojená izolace dle kategorie II, IEC 536.

Izolované zařízení do 690V.

Symbol shody, přístroj splňuje platné normy. Vyhovuje EMV normě (89/336/EEC), normám EN 50081-1 a

EN 50082-1, dále normě pro nízké napětí (73/23/EEC) a normě ČSN EN 61010-1.

Varování

Uživatelská příručka obsahuje informace nezbytné pro bezpečné používání a údržbu přístroje.

Před použitím přístroje pečlivě pročtěte tuto příručku.

Neúplné přečtení této příručky nebo práce v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce může způsobit vážné zranění uživatele nebo poškození přístroje.

# představení přístroje

Přístroje FLUKE T100 / T120 / T140 jsou testery napětí, spojitosti a rotace fáze a odporu (T 140) pro univerzální použití. Jsou konstruovány v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky a zaručují bezpečné a spolehlivé měření a testování. Riziko poranění nebo poškození při přenášení v kapse nebo převážení v kufru s nářadím je minimální díky pevnému krytu hrotů dle normy VBG 1(BG) § 35 (Transport nářadí).

Zkoušečky napětí představují hodnotný nástroj pro testování a měření v průmyslových provozech i domácnostech.

OBECNÉ  VLASTNOSTI :

- navrženy v souladu s normami DIN EN 61243-3, DIN VDE 0682 část 401

(dříve DIN VDE 0680 část 5) a ČSN EN 61010-1

- pevný kryt hrotů eliminuje možnost poranění (VBG 1, § 35 Transport nářadí)

- digitální LCD displej (FLUKE T120, T140)

- měření odporu (FLUKE T140)

- LED (FLUKE T100)

- měření AC/DC napětí do 690V

- jednopólový test fáze

- test spojitosti / test diod

- dvoupólové určení rotace fáze

- IP65 (IEC 60529, EN 60529, DIN VDE 0470-1)

Po vybalení přístroje se přesvědčete, že přístroj není poškozený.

Dodávka obsahuje :

1/  FLUKE T100 / FLUKE T120 / FLUKE T140

2/  2ks 1,5V baterií, typ LR03 AAA

3/  uživatelskou příručku

# Bezpečnostní upozornění

Přístroje FLUKE T100 / T120 / T140 byly konstruovány a ověřovány v souladu s  EN 61243-3, DIN VDE 0682 část 401 (dříve DIN VDE 0680 část 5), ČSN EN 61010, IEC 61010 a opustily výrobu jako plně funkční.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, věnujte zvýšenou pozornost při měření napětí přesahující 75V

(60V) DC nebo 50V (25V) RMS AC. Hodnoty v závorkách platí pro specifické obory (zdravotnictví,

zemědělství).

Před měřením se ujistěte, že jsou přístroj i měřící kabely v pořádku.

Při měření se dotýkejte pouze té části měřících sond, která je určena pro jejich držení.

Tento přístroj je určen pouze pro měření v rámci jeho technických specifikací (kapitola 6) na napěťových

soustavách do 690V.

Před měřením se ujistěte, že je přístroj v pořádku (např. jej vyzkoušejte na známém zdroji napětí).

Nepoužívejte přístroj v případě, že jedna nebo několik jeho funkcí nepracuje, nebo pokud nepracuje vůbec.

Neměřte s ním ve vlhkém prostředí.

Správné zobrazení hodnot na displeji je zaručeno pouze při teplotě v rozsahu -10°C až +55°C při relativní

vlhkosti < 85%.

Pokud nemůže být zaručena bezpečnost uživatele, musí být přístroj vyřazen z provozu a nesmí být použit.

Bezpečnost nebude dodržena, jestliže:

- přístroj vykazuje viditelné známky poškození

- přístroj neprovádí požadovaná měření

- přístroj byl příliš dlouho skladován za nevhodných podmínek

- přístroj byl během transportu poškozen

Pro zaručení bezpečnosti musí být dodržena všechna bezpečnostní pravidla.

### SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Přístroj smí být použit pouze za uvedených podmínek a k účelům, pro které byl navržen. Z tohoto důvodu se musíte striktně držet :

a/  bezpečnostních požadavků

b/  technických specifikací, včetně podmínek okolního prostředí

c/  podmínky použití přístroje v suchém prostředí.

Po úpravě přístroje nebo výměně některé z jeho součástí není zaručena bezpečnost.

Přístroj smí být otevřen pouze autorizovaným servisním střediskem, např. při výměně pojistek.

# Popis přístroje

1/	Měřící sonda ruční - (L1)

2/	Integrovaná měřící sonda + (L2)

3/	Integrovaná svítilna

4/	LED - měření napětí

5/	LED - jednopólový test fáze

6/	LED - levá /pravá rotace fáze

7/	LED - spojitost

8/	Indikace polarity

9/	LCD pro zobrazování hodnot napětí

(FLUKE T120, T140)

10/	Tlačítko na zadní straně přístroje

- rozsvěcuje integrovanou svítilnu

při měření v tmavých prostorech

(u FLUKE T140 také pro měření odporu)

11/	Kontaktní elektroda pro dvoupólovou detekci

rotace fáze a pro jednopólový test fáze

12/	Kryt baterie

13/	Ochranný kryt hrotů

# Měření

## Příprava na měření

Při jakémkoliv měření či testování se striktně držte bezpečnostních upozornění uvedených v kapitole 2.0.

Před každým měřením musí být proveden test funkčnosti přístroje.

Test funkčnosti /Auto test :

- Vyzkoušejte přístroj na známém zdroji napětí.

- Spojte testovací hroty. Musí se ozvat zvukový signál a rozsvítit LED Rx /  (7).

Zobrazování napětí funguje, i když má přístroj vybité baterie.

Zkoušečky nesmí být použity v případě, že jsou jedna nebo více funkcí mimo provoz nebo pokud přístroj

nepracuje správně.

Přístroje FLUKE T100/T120/T140 jsou vybaveny vnitřním obvodem, který zabraňuje vybavování proudových chráničů  10mA nebo 30mA.

Pro testy napětí (L-PE) na soustavách se zařízeními s proudovými chrániči může dojít k jejich vybavení. Abyste zabránili vybavení proudových chráničů, nejprve měřte mezi L a N (přibližně 5s). Poté můžete měřit mezi L-PE bez vybavení proudových chráničů.

## Měření napětí

Striktně dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v bodu 2.0.

Připojte oba hroty k měřenému předmětu.

Při napětí < 12V se zkoušečka automaticky zapne.

- Napětí je indikováno pomocí LED (4), u modelů FLUKE T120 a T140 také zobrazeno na LCD (9).

- Při měření AC napětí svítí LED se symboly „+“ a „-“ a zkoušečka vydává zvukový signál.

- Při záporném napětí (podpětí) svítí LED (7) a zkoušečka také vydává zvukový signál.

- Přístroj je vybaven LED určených pro indikaci napětí :  12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V.

- Při měření DC napětí polarita zobrazeného napětí odpovídá integrovanému měřícímu hrotu přístroje (+).

- Z technických důvodů se přístroj automaticky nezapíná při DC napětí v rozsahu přibližně 0…3V.

## Jednopólový test fáze

Pro testování jednopólové fáze stiskněte kontaktní elektrodu (11) a připojte testovací hroty k neznámému

kontaktu.

Jednopólový test fáze začne při přibližně 100V AC (pól < 100V AC).

Když používáte jednopólový test fáze pro určení externích vodičů, může být za určitých okolností oslabena

zobrazovací funkce (např. pro izolované ochranné zařízení na izolovaných úsecích).

Jednopólový test fáze není vhodný pro určení, zda je síť pod napětím či nikoliv. Pro tyto účely je vyžadován

dvoupólový test napětí.

Zvukový signál indikuje fázi.

Svítí dioda LED (5).

## Testování napětí s testem vybavení proudových chráničů

Během měření napětí na soustavách vybavených proudovými chrániči může dojít k jejich vybavení při jmenovitém zbytkovém proudu 10mA, nebo 30mA měřením napětí mezi L-PE.

Vybavení proudových chráničů

Abyste předešli vybavení proudových chráničů, musíte nejprve provést po dobu přibližně 5s měření mezi L a N. Poté můžete provést měření mezi L-PE bez vybavení proudových chráničů.

## Měření odporu (Fluke T°140)

Ujistěte se, že měřené zařízení není pod napětím.

- Přesvědčete se pomocí dvoupólového testu napětí, že měřené zařízení  není pod napětím.

- Připojte oba hroty k měřenému zařízení . Stiskněte tlačítko na zadní straně přístroje - pro rozsvěcování integrované svítilny (10) a přečtěte hodnotu z displeje.

Rozsah měření odporu je 1…1999, rozlišení 1.

Měření odporu se aktivuje po 20s po stisknutí tlačítka na zadní straně přístroje.

Pokud se během měření odporu vyskytne napětí, přístroj se automaticky přepne do režimu měření napětí.

## Test spojitosti/test diod

Ujistěte se, že měřené zařízení  není pod napětím. Polarita při měření napětí na ruční sondě je kladná (+).

- Ujistěte se pomocí dvoupólového testu napětí, že měřené zařízení  není pod napětím.

- Připojte oba měřící hroty k měřenému zařízení . Zkoušečka vydává zvukový signál pro spojitost a rozsvítí se LED pro spojitost Rx / 

## Indikace rotace fáze

Zkoušečky jsou vybaveny dvoupólovou indikací rotace fáze.

Striktně se držte bezpečnostních upozornění uvedených v bodu 2.0.

Indikace rotace fáze je aktivní stále. Jsou vždy zobrazeny symboly R > nebo < L. Nicméně směr rotace fáze může být určen pouze u třífázových systémů. Zde přístroj indikuje napětí mezi dvěma externími vodiči.

- Připojte integrovaný testovací hrot přístroje k předpokládané fázi L2 a ruční testovací hrot k předpokládané fázi L1. Stiskněte kontaktní elektrodu (11).

Zobrazí se napětí a směr rotace fáze.

znamená, že předpokládaná fáze L1 je skutečně fáze L1 a předpokládaná fáze L2 je skutečně fáze L2    pravá rotace fáze

znamená, že předpokládaná fáze L1 je ve skutečnosti fáze L2 a předpokládaná fáze L2 je ve skutečnosti fáze L1   levá rotace fáze.

Když opakujete měření s prohozenými měřícími hroty, zobrazí se opačný symbol.

## Integrovaná svítilna

Zkoušečky FLUKE T100 / T120 / T140 jsou vybaveny integrovanou svítilnou, která umožňuje pracovat i ve špatně osvětlených prostorech.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí integrované svítilny na zadní straně přístroje (10).

Svítilna je aktivní zhruba 45s (pouze u FLUKE T140).

# Údržba

Pokud používáte přístroje FLUKE T100 / T120 / T140 v souladu s uživatelskou příručkou, není zapotřebí žádné údržby. Pokud se vyskytnou nějaké závady při běžném používání, přestaňte přístroj používat a zašlete jej ihned do autorizovaného servisního střediska.

## Čištění přístroje

Před čištěním přístroj vždy odpojte od všech měřených obvodů. Pokud je přístroj špinavý po denním používání, vyčistěte jej pomocí vlhkého hadříku s jemným čistícím prostředkem. Nikdy nepoužívejte brusné pasty, rozpouštědla, ani žádné jiné agresivní látky. Po čištění přístroj nepoužívejte přibližně 5 hodin.

## Kalibrace

Pro všechny testovací a měřící přístroje jsou nezbytné periodické metrologické kontroly.

Při denním občasném používání doporučujeme kalibraci s periodou jeden rok. Je-li přístroj používán nepřetržitě každý den doporučujeme kalibraci jednou za 6 měsíců roku.

Pro kalibraci kontaktujte:

Blue Panther Metrology

Blue Panther s.r.o.

tel: 241 762 724, fax: 241 773 251

www.blue-panther.cz

e-mail: kalibrace@blue-panther.cz

©

Blue Panther instruments je ochranná známka společnosti Blue Panther s.r.o., ČR

## Opravy

Opravy přístroje svěřte výhradně autorizované opravně Fluke. Její adresu získáte od výhradního distributora:

Blue Panther Service

Blue Panther s.r.o.

tel: 241 762 724, fax: 241 773 251

www.blue-panther.cz

e-mail: servis@blue-panther.cz

## Výměna baterie

Pokud se při zkratování měřicích hrotů neozve zvukový signál a nerozsvítí LED (7), proveďte výměnu baterií.

- Odpojte přístroje FLUKE T100 / T120 / T140 od měřeného obvodu.

- Otočte krytem baterií ve směru šipky (např. pomocí mince). Potom jej otevřete a odstraňte.

- Vyjměte vybité baterie.

- Vložte zde nové baterie 1,5V IEC LR03 AAA ve správné polaritě a zavřete kryt baterií.

Nezapomínejte na životní prostředí, když nakládáte s jednorázovými bateriemi nebo akumulátory. Musí být odevzdány do sběrného dvora pro nebezpečné odpady. Ve většině případů je můžete vrátit svému prodejci.

Dodržujte, prosím, platná pravidla pro navrácení, recyklaci a nakládání s použitými bateriemi a akumulátory.

# Technické specifikace

Rozsah LED	12…690 V AC/DC

Rozlišení LED	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V

Tolerance	v souladu s DIN VDE 0682, část 401

Rozsah napětí na LED*	12…690 V AC/DC

Rozlišení LED*	1 V

Tolerance*	+/- (3% zázn.+5 dig.)

Detekce napětí	automatická

Zvukový signál	ano (AC napětí)

Detekce polarity	celý rozsah

Volba rozsahu	automatická

Čas odezvy	< 0,1 s LED / < 2 s LCD

Rozsah frekvence	0…400 Hz

Automatický náboj (RCD)	ano

Vnitřní základní náboj	přibl. 2,1 W při 690 V

Špičkový proud	Is > 0,3 A / Is (5 s) < 3,5 mA

Provozní čas	ED (DT) = 30 s

Čas na zotavení	10 min

Automatické zapnutí	< 12 V AC/DC

## Jednopólový test fáze

Rozsah napětí	100…690 V AC

Rozsah frekvence	50…400 Hz

## Měření odporu**

Rozsah odporu	1…1999 1 

Tolerance	+/- (3 % + 10dig.)

Testovací proud	< 300 A

Ochrana proti přepětí	690 V AC/DC

## Test spojitosti

Rozsah odporu	0…400 k

Přesnost	RN +50 %

Testovací proud	5 A

Ochrana proti přepětí	690 V AC/DC

## Indikace rotace fáze

Rozsah napětí (LED)	100…690 V

Rozsah frekvence	50…60 Hz

Princip měření	dvoupólový a kontaktní elektroda

Napájení	2x 1,5 V LR03 AAA

Spotřeba	max. 30 mA / přibl. 250 mW

Provozní teplota	-10 °C…+55 °C

Vlhkost	max. 85 % RH

Nadmořská výška	do 1000 m

Kategorie	CAT IV / 600 V

Stupeň znečištění	2

Krytí	IP 65

Bezpečnost	DIN EN 61243-3, DIN VDE 0682 část 0401

(dříve DIN VDE 0680 část 5, EN 61010, IEC 61010)

Váha	180 g (včetně baterií)

Rozměry	240 x 56 x 24 mm

*  Pouze FLUKE T120 a T140   /   **  Pouze FLUKE T140

# Záruka

Pokud není uvedeno jinak, záruka se vztahuje na výrobní závady a vadné součástky. Záruka se nevztahuje na poškození nebo zničení přístroje nevhodným skladováním, na pojistky a napájecí baterie. Dále se pak nevztahuje na nesprávné připojení přístroje k napájecímu napětí, na mechanické poškození, nesprávné používání v rozporu 
s návodem k použití, přetížení přístroje nebo připojení na vyšší než dovolená napětí.

# Zákon o elektroodpadu

Tento přístroj je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol       na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Společnost Blue Panther s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností RETELA, č. smlouvy 2005/10/193.

# Údržba a opravy

## Údržba

Pravidelně čistěte kryt přístroje vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, brusné pasty ani jiné agresivní látky.

## Opravy

Opravy přístroje svěřte výhradně autorizované opravně Fluke Co., společnosti:

Blue Panther s.r.o.

tel: 241 762 724, fax: 241 773 251

www.blue-panther.cz

e-mail: servis@blue-panther.cz

## Kalibrace

Pro všechny testovací a měřící přístroje jsou nezbytné periodické metrologické kontroly.

Při denním občasném používání doporučujeme kalibraci s periodou dva roky. Je-li přístroj používán nepřetržitě každý den doporučujeme kalibraci jednou za 1 rok.

Pro kalibraci  kontaktujte

Blue Panther s.r.o.

tel: 241 762 724, fax: 241 773 251

www.blue-panther.cz

e-mail: servis@blue-panther.cz

## Váš prodejce: